Część II: Dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY |  | PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | LightCycler do PCR | 1 | Wymagane parametry techniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie powinno pozwolić na jednoczesną amplifikację i detekcję do 96 prób |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100μl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość rozbudowy aparatu o blok umożliwiający zwiększenie ilości jednocześnie analizowanych prób do 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji / wzbudzenia. Brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie nie powinno wymagać regularnego czyszczenia ani przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie nie powinno wymagać normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość nagrzewania bloku: do 4,4°C / sek +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szybkość chłodzenia bloku: do 2,2°C / sek +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Blok wykonany ze srebra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Blok wyposażony w: podstawę płytki, elementy Peltiera (6 sztuk), element chłodzący, korektor cieplny z warstwą Therma-Base |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość przeprowadzenia krzywej topnienia w zakresie 20 - 95°C +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana homogenność termiczna bloku nie mniejsza niż: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokładność termiczna bloku nie mniejsza niż: ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) ±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany system detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób. Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane 5 kanałów wzbudzenia światła i 6 kanałów detekcji fluorescencji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane, aby pojedyncza dioda LED umożliwiała jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany system wzbudzania/detekcji umożliwiający oświetlenie wszystkich dołków w ten sam sposób (pod tym samym kątem). Brak efektu brzegowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany system otwarty, który umożliwiaa analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® - Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe® - Sonda Simple Probe® |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie (na podstawie porównania z krzywą standardową – external lub in-run) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego (w ujęciu „one-click” Basic lub w pełni elastycznym Advanced, z uwzględnieniem wydajności wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu (na podstawie porównania ze standardem – external lub in-run, na podstawie podobieństwa – auto-group) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub równoważny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analizy genotypowania typu end-point z grupowaniem na podstawie standardów lub auto-group, możliwość analizy bez konieczności przeprowadzania reakcji pcr (PCR w tradycyjnym termocyklerze) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) bez konieczności wcześniejszego opisu próbek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość śledzenia fluorescencji dla każdej próbki podczas reakcji zarówno w zależności od czasu (krzywe fluorescencji) jak i cyklu (krzywe amplifikacji). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – bez funkcji podpisu elektronicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagana możliwość instalacji oprogramowania na osobnym komputerze oraz przeniesienia pełnej bazy danych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brak konieczności odnawiania licencji na oprogramowanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość instalacji dodatkowych baz danych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenie grup użytkowników o różnych poziomach dostępu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość tworzenia makr oraz szablonów elementów eksperymentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie .pdf |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość dokumentacji (wydruk / plik .pdf) wyniku autotestu przeprowadzanego każdorazowo po uruchomieniu aparatu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym użytkownika. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość zdalnego serwisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W zestawie wymagany niezbędne urządzenia peryferyjne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. 2 zestawy komputerowe do sterowania aparatem i analizy danych o parametrach nie gorszych niż: Procesor: Intel Core i5-4570S 2.9G 6M HD 4600 CPU Pamięć RAM: HP 8GB DDR3-1600 DIMM (2x4GB) RAM Dysk twardy: 2 x HP 500GB 7200 RPM SATA 6G 3.5 HDD Karta rozszerzeń: HP RP5 Model 5810 PCIe Riser Card Karta sieciowa: Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC (PCI-Express) Napęd optyczny: ESATA, 16X SuperMulti DVDRW SATA (no SW) Porty: 7 x USB 2.0, 2 x RJ-45 LAN, 2 Serial- + 1 Parallel Port, 2 PS/2 (Mysz + Klawiatura) 2. Wymagane wraz z komputerem zainstalowane oprogramowanie: Microsoft Windows 7 Embedded Standard Microsoft .NET Framework Version 4.0 Axeda Agent Version 2.1 Symantec Enhanced Protection (SEP) Version 12.1.671.4971 Adobe Reader Version 10.0.1 Adobe Flash Player 10.3.183.7 3. Drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem. 4. Urządzenia chłodnicze do przechowywania próbek oraz reagentów - szt. 3. 5. Urządzenia do przygotowania reakcji PCR typu: - miniwirówka - szt. 2; - vortex - szt. 2, wraz z odpowiednim adapterem z wirnikami umożliwiającymi odwirowanie odczynników w różnych objętościach. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany wraz z zestawem startowy zestaw odczynników i materiałów zużywalnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy