Część III: Dostawa aparatu do automatycznej izolacji DNA

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY |  | PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat do automatycznej izolacji DNA | 1 | Wymagane parametry techniczne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 96 prób w czasie nie dłuższym niż 60 minut dla próby o objętości wyjściowej 200 μl; (zakres objętości próby od 50 do 500μl) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 48 prób przy objętość próby 1 000 μl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego wstawienia na pokład aparatu 96 prób do izolacji; całkowity czas izolacji niezależny od ilości prób wstawionych na pokład w momencie startu urządzenia (w zakresie 1-96). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | System wyposażony w dwa ramiona mechaniczne posiadające: - głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej. Wymagane, aby głowica posiadała czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych. - głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do izolacji oraz izolację materiału biologicznego w max 96 próbach jednocześnie. Oba ramiona mogą poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie umożliwiające automatyczne mieszanie kulek magnetycznych zintegrowane na pokładzie aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | System zamknięty, wyposażony w zoptymalizowane, gotowe do użycia zestawy odczynnikowe oraz materiały zużywalne przeznaczone do izolacji kwasów nukleinowych: - MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Small Volume Kit (CE-IVD) - MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Large Volume Kit (CE-IVD) umożliwiające przeprowadzenie procesu izolacji z szerokiego zakresu prób wyjściowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z następujących rodzajów prób: pełna krew, surowica, osocze, tkanka (świeża – mrożona), tkanka FFPE, komórki z hodowli, mocz, wymazówki, ślina, CSF, BAL, kał. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość izolacji pozakomórkowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych (cfNA)- z zastosowaniem odpowiedniego zestawu buforów. ( objętość próby 2-4 ml osocza ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość izolacji genomowego DNA oddzielnym protokołem zoptymalizowanym pod NGS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość wstawienia na pokład aparatu różnych rodzajów prób do izolacji DNA w trakcie jednej reakcji. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rodzaje izolowanego materiału: DNA, kwasy nukleinowe pochodzenia wirusowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów wyjściowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urządzenie zapewniające krótki czas przygotowania aparatu do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – nie dłużej niż 5 - 10 minut. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zakres objętości nie mniejszy niż: - próba: 50 - 1000 μl - elucja: 50 - 200 μl |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość połączenia z LIMS (Laboratory Information Management System). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stacja wyposażona w: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dwie lampy UV do dekontaminacji powierzchni roboczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | osobny pojemnik na zużyte końcówki |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | osobny pojemnik na odpadki płynne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zewnętrzny komputer typu PC sterujący pracą stacji, plus niezbędne oprogramowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia reakcji izolacji dostarczone na stacji roboczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wszystkie dostępne protokoły do izolacji kwasów nukleinowych (>25) zapisane w pamięci komputera sterującego aparatem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | czytnik kodów kreskowych (połączenie przez USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagany wraz z zestawem startowy zestaw odczynników i materiałów zużywalnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy