Część IV: Dostawa komór laminarnych

| L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY |  | PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | STAWKA VAT (%) | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9) | WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TAK | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Komora laminarna | 2 | Wymagane parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Komora wolnostojąca z podstawą poziomowaną |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przepływ powietrza: laminarny, pionowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodna z PN-EN 12469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x głęb. nie większe niż 1000 x 2400 x 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymiary wnętrza komory szer. x gł. x wys. min. 900 x 620 x 760 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wysokość blatu roboczego od podłogi: 800 mm +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Głośność: do 58 dB (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Filtry: - wstępny typu przeciwkurzowego, - główny i wylotowy klasy H14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Monitorowanie i wyświetlanie wartości istotnych parametrów pracy: prędkość przepływu powietrza stopień zużycia filtrów, czas trwania dezynfekcji UV itp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sterowanie funkcjami komory bez konieczności przerywania pracy, w sposób eliminujący przenoszenie ewentualnych skażeń z i do komory roboczej - pilot. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Panel sterowania umieszczony na tylnej ścianie komory roboczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Funkcja umożliwiająca zaprogramowanie opóźnionego startu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szyba frontowa: - podnoszona elektrycznie, - skośnie położona (min. 100 odchylenia od pionu), - uszczelniana w pozycji opuszczonej, - bez ramki na dolnej krawędzi. - z możliwością odchylenia okna frontowego na sprężynach gazowych - powierzchnia szyby w pozycji odchylonej "do czyszczenia" nie możne znajdować się wyżej niż 1900 mm od powierzchni podłogi - wysokość szczeliny w pozycji roboczej powyżej 240 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szyby boczne: ze szkła bezpiecznego, chroniące przed promieniowaniem UV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Blat roboczy: ze stali nierdzewnej, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ściana tylna z materiału odpornego na środki dezynfekujące |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Oświetlenie wnętrza mni. 800 lx |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alarm optyczny i akustyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zasilanie i pobór mocy: 230V / 50Hz, maksimum 180W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zestaw do sterylizacji: lampy UV w ścianach bocznych, po 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gniazdo elektryczne: minimum 2 szt. w ścianach bocznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpórki przedramion demontowane, 2 sztuki, zakładane w przedniej części blatu roboczego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wymagane do każdej komory dwa komplety dozowników automatycznych o pojemościach 1-10, 10-100, 100-1000µl wraz z statywem. Zestaw 1: dozowniki z regulowaną podpórką pod palec wskazujący w zakresie 120 ° i mechanizmem zmiany objętości znajdującym się w wyciąganym spuście dozownika zabezpieczonym przed przypadkową zamianą objętości podczas dozowania. Zestaw 2: dozowniki autoklawowalne w całości. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem NETTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem BRUTTO: |  |  |  | Słownie: |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                                                                                                                                               podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy