## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część III: Dostawa zestawu elektronicznej archiwizacji obrazów mikroskopowych
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Zestaw elektronicznej archiwizacji obrazów mikroskopowych z mikroskopem | Wymagane minimalne parametry techniczne mikroskopu: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
wysokiej klasy optyka korygowana na nieskończoność
nowoczesny statyw o trwałej budowie
ergonomiczna nasadka okularowa
podział światła 100/0, 50/50%
regulowane pochylenie w zakresie min. 10 – 30 stopni
możliwość wysunięcia o min. 40 mm
regulacja rozstawu okularów min. 50-75 mm
wbudowany port dokumentacyjny z soczewką min. 0.55x
centrowalny okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20 mm - szt. 2
obiektywy o długości optycznej min. 55 mm:
plan Achromat 4X, N.A. 0.10, W.D. 30mm
plan Achromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 7mm
plan Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.65mm
plan Apochromat 100X oil, N.A. 1.45, W.D. 0.13mm
gdzie: N.A. – apertura numeryczna; W.D. – odległość robocza
stolik ruchomy w osi z nasadką krzyżową do ruchu x,y i z uchwytem na dwa preparaty jednocześnie
zakres ruchu XY min. 78x54 mm
funkcja stolika "refocusing" pozwalająca na szybką wymianę preparatu bez ponownego ustawiania ostrości pokrętłami mikro i makro
| Zestaw elektronicznej archiwizacji obrazów mikroskopowych z mikroskopem | pokrętła ogniskowania mikro - makro w jednej osi, ustawione tak, aby przy długotrwałej pracy ręka nie męczyła się
kondensor z przysłoną aperturową
wbudowany oświetlacz ledowy z układem soczewek typu fly-eye zapewniający równomierne oświetlenie pola
oświetlenie do dużych powiększeń, w systemie Kohlera
centrowanie układu oświetleniowego
pokrowiec, olejek imersyjny
konstrukcja pozwalająca w przyszłości na rozbudowę o fluorescencję, nasadkę asystencką, nasadkę rysunkową, polaryzację
Wymagane minimalne parametry techniczne kamery cyfrowej z oprogramowaniem:
sensor min. 1/1.8" CMOS wielkość min. 6.91x4.92
podłączenie do mikroskopu za pomocą standardu "C-mount"
zakres min. czułości ISO od ISO 50 do ISO 3200
odświeżanie min. 15 kl/s przy rozdzielczości 2880x2048, odświeżanie min. 30 kl/s przy rozdzielczości 1440 x 1024 pikseli
czas ekspozycji ustawiany w zakresie od min. 100 ms do 30 s
podłączenie do komputera za pomocą portu USB 3.0
Wymagane oprogramowanie
pełne sterowanie funkcjami kamery cyfrowej oraz zmotoryzowanymi/kodowanymi funkcjami mikroskopu
bezpośredni przekaz obrazu do menu programu w czasie rzeczywistym
histogram jasności obrazu
zmiany: kontrastu, nasycenia, jasności z podglądem na bieżąco, przekształcanie kolorów
edycja obrazu: wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu i jego fragmentów, nanoszenie wskaźników, znaczników i podziałek skali
kalibracja w jednostkach metrycznych
| Zestaw elektronicznej archiwizacji obrazów mikroskopowych z mikroskopem | manualne selekcjonowanie obiektów do pomiaru, ich zliczanie, pomiary: powierzchni, średnicy, kąta, obwodu, długości i innych w pikselach i jednostkach metrycznych
eksport danych i obrazów do zewnętrznych programów
wbudowana baza obiektywów
moduł pozwalający na składanie zdjęć w osi Z w jeden obraz z dużą głębią ostrości; zdjęcia 3D
pełne wsparcie dla sterowników kamer Nikon serii DS
praca w systemie operacyjnym Windows 7,8,10
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy