## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część VI: Dostawa zamrażarki laboratoryjnej, podblatowej, niskotemteraturowej do -80 C
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Zamrażarka laboratoryjna podblatowa niskotemteraturowa do -80 C | Wymaganre parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zamrażarka szafowa o pojemności komory nie mniejszej niż 101 litrów +/- 5%
Wymiary zewnętrzne komory nie większe niż: szerokość 90 cm; głębokość 56.6 cm; wysokość 83 cm
Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: szerokość 48 cm; głębokość 33 cm; wysokość 64 cm
Czas schładzania do temperatury -85oC nie dłuży niż 3,7 godziny
Zużycie energii przy ustawieniu na -80oC nie większe niż 8,8 kWh na dobę
Konstrukcja umożliwiająca przysunięcie zamrażarki bezpośrednio do ściany bez ryzyka przegrzania
Podwójny system izolacji ścian wykonany z paneli próżniowych oraz pianki poliuretanowej o łącznej grubości 80cm +/- 5%
Zakres temperatur co najmniej od -50oC do -86oC
Możliwość regulacji temperatury co 1oC
Podgrzewany elektrycznie wentyl umożliwiający wyrównanie ciśnień między wnętrzem każdej komory a otoczeniem, co umożliwia łatwe otwieranie drzwi
Alarm akustyczny i wizualny w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych lub w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia wyposażony w niezależne zasilanie
Panel sterowania zabezpieczony hasłem, drzwi komory wyposażone w zamek na klucz
| Zamrażarka laboratoryjna podblatowa niskotemteraturowa do -80 C | Kontrola procesu chłodzenia przez mikroprocesor
Główny włącznik/wyłącznik zasilania zamykany na klucz (zabezpieczenie przed przypadkowym/niepowołanym odcięciem zasilania)
Wymagany łatwy dostęp do filtra, wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
Automatyczne, ponowne włączenie zamrażarki po awarii zasilania.
Poziom hałasu nie większy niż 55dB
Wydzielanie ciepła nie wyższe niż 310 W
Wnętrze komory podzielone na 2 oddzielne części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne
Komora musi posiadać hermetycznie zamknięty, kaskadowy system chłodzenia z dwoma kompresorami gwarantujący bezawaryjną pracę zamrażarki przy temperaturze otoczenia od 10 do +32°C
Komora musi posiadać dwa porty umożliwiające podłączenie dodatkowych czujników
Łatwa do czyszczenia, powierzchnia wewnętrzna i półki wykonane ze stali nierdzewnej typ 304L
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy