## Arkusz3
FORMULARZ CENOWY
Część I: Dostawa urządzenia do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego
L.P. | NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR | SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY TAK/NIE | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT (%) | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6*7 | 9 | 10 = 8*9 | 11 = 8+10 | 12 | 13
1 | Thermocycler - urządzenie do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego PCR | Wymagane funkcje i parametry techniczne: |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych
Urządzenie powinno pozwolić na jednoczesną amplifikację i detekcję do 96 prób
Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100μl
Możliwość rozbudowy aparatu o blok umożliwiający zwiększenie ilości jednocześnie analizowanych prób do 384
Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji / wzbudzenia. Brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku.
Urządzenie nie powinno wymagać regularnego czyszczenia ani przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych.
Urządzenie nie powinno wymagać normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox
Szybkość nagrzewania bloku: do 4,4°C / sek +/- 5%
Szybkość chłodzenia bloku: do 2,2°C / sek +/- 5%
Blok wykonany ze srebra
| Thermocycler - urządzenie do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego PCR | Blok wyposażony w: podstawę płytki, elementy Peltiera (6 sztuk), element chłodzący, korektor cieplny z warstwą Therma-Base
Zakres temperatur bloku: 37 - 95°C +/- 5%
Dokładność termiczna bloku nie mniejsza niż:
±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C)
±0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C)
Wymagany system detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości, umożliwiająca jednoczesny odczyt wszystkich analizowanych prób.
Czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym lub manualnym, w zakresie 10 msek. do 10 sek.
Wymagane 5 kanałów wzbudzenia światła i 6 kanałów detekcji fluorescencji
Wymagana możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji
Wymagane, aby pojedyncza dioda LED umożliwiała jednoczesne wzbudzenie wszystkich prób
Wymagany system wzbudzania/detekcji umożliwiający oświetlenie wszystkich dołków w ten sam sposób (pod tym samym kątem). Brak efektu brzegowego.
Wymagany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych
Wymagany system otwarty, który umożliwiaa analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych:
- SYBR Green I
- Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting)
- Sonda hydrolizująca typu TaqMan®
- Sonda Simple Probe®
Wymagane oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonanie:
| Thermocycler - urządzenie do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego PCR | Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie (na podstawie porównania z krzywą standardową – external lub in-run)
Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego (w ujęciu „one-click” Basic lub w pełni elastycznym Advanced, z uwzględnieniem wydajności wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej)
Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu (na podstawie porównania ze standardem – external lub in-run, na podstawie podobieństwa – auto-group)
Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub równoważny.
Analizy genotypowania typu end-point z grupowaniem na podstawie standardów lub auto-group, możliwość analizy bez konieczności przeprowadzania reakcji pcr (PCR w tradycyjnym termocyklerze)
Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel
Wymagana możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa.
Wymagana możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) bez konieczności wcześniejszego opisu próbek.
Wymagana możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych.
| Thermocycler - urządzenie do amplifikacji i detekcji materiału genetycznego PCR | Wymagana możliwość śledzenia fluorescencji dla każdej próbki podczas reakcji zarówno w zależności od czasu (krzywe fluorescencji) jak i cyklu (krzywe amplifikacji).
Wymagane oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) – bez funkcji podpisu elektronicznego.
Wymagana możliwość instalacji oprogramowania na osobnym komputerze oraz przeniesienia pełnej bazy danych.
Brak konieczności odnawiania licencji na oprogramowanie.
Możliwość instalacji dodatkowych baz danych.
Możliwość tworzenie grup użytkowników o różnych poziomach dostępu.
Możliwość tworzenia makr oraz szablonów elementów eksperymentu.
Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej.
Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie .pdf
Możliwość dokumentacji (wydruk / plik .pdf) wyniku autotestu przeprowadzanego każdorazowo po uruchomieniu aparatu.
Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym użytkownika.
Możliwość zdalnego serwisu.
W zestawie wymagany niezbędne urządzenia peryferyjne:
Zewnętrzny komputer typu PC sterujący pracą urządzenia, plus niezbędne oprogramowanie do zaprojektowania i przeprowadzenia ilościowej reakcji PCR, dostarczone na stacji roboczej
2. Urządzenia chłodnicze do przechowywania próbek oraz reagentów - szt. 4.
3. Urządzenie mroźnicze do -86 °C do przechowywania odczynników do amplifikacji - szt.1
4. Stół laminarny II klasy bezpieczeństwa - 1 szt.
Wymagany wraz z zestawem startowy zestaw odczynników i materiałów zużywalnych.
Razem NETTO: |  | 0 | Słownie:
Razem BRUTTO: |  | 0 | Słownie:
______________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy